






                                                                          

                                                                               







Техническое задание 

на право заключения договора поставки приборов качества электрической энергии в комплекте с токоизмерительными клещами для нужд ООО «СК «Энерго»
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Два прибора для измерения показателей качества электрической энергии с токоизмерительными клещами номинального значения: 
Первый прибор – 5А диапазон 0,1 А-10 А; 250 А, 800 А, 3000 А диапазон 10 А-3600 А;
Второй прибор – 5 А диапазон 0,1 А-10 А; 250 А, 800 А диапазон 10 А-960А.

2.2 Назначение

Для измерения и регистрации характеристик электрической энергии: напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, а также временных характеристик и  показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 (пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12), класс А в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) электрических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 Гц.
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Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.
Мощность, потребляемая прибором по цепям питания не более 2 В·А.
Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

- 220/(220.) В;

- (100/ ) /100 В.
- относительная влажность не более 90 % при 30 0С;
- атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа.

3 Требования к оборудованию

1.  Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара. Оборудование должно быть опломбировано. 
2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:
- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений;
- предоставить электронный адрес на Сведения о результатах поверки средств измерений в реестре ФГИС «АРШИН». 
3. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет со дня продажи.
4. Товар должен быть доставлен Заказчику по адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Азинская, д. 41 за счет Поставщика. 
5. В случае гарантийного ремонта транспортные услуги оплачиваются Поставщиком.
6. Средства измерения, предлагаемые к поставке, должны иметь:
а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений со сроком действия не менее 12 месяцев после поставки;
б) паспорта (формуляры) на приборы с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;
в) руководство по эксплуатации;
г) руководство пользователя (для программного обеспечения).
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4 Перечень оборудования

	№
п/п
	Наименование объекта закупки
(код ОКПД-2)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товаров
	Кол-во шт.
	Мера применения национального режима

	1
	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии

(26.51.45.190)
	Функционал:
- Измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ), включая напряжение, частоту, искажения синусоидальной кривой и интергармоники.
- Контроля текущих характеристик электросети и фиксации параметров в режиме реального времени.
- Автоматической регистрации отклонений от нормальных значений в целях анализа и оценки работы питающей сети.
Прибор обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток, что делает его идеальным для мониторинга быстропротекающих процессов на объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения.
Габаритные размеры, не более:
Высота, мм: 188+/-1;
Ширина, мм: 114+/-1;
Глубина, мм: 40+/-1.
Диапазон рабочих температур, °С:
от –40 до +55.
Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

 220/(220·) В;

 (100/ ) /100 В.

Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока Iном определяется подключенными токоизмерительными гибкими клещами и может составлять:
 5 А; 250 А; 800 А; 3000А.
Номинальное значение частоты электропитания fnom:
50 Гц
Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока:
в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.
Мощность, потребляемая прибором по цепям питания:
не более 2 В·А.
Предельные значения полной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот S(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
- 1188000 (при Iном = 3000 А)
Предельные значения активной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот P(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
- 1188000 (при Iном = 3000 А)
Предельные значения реактивной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот Q(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
- 1188000 (при Iном = 3000 А)
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от -40 0С до +55 0С;
- относительная влажность не более 90 % при 30 0С;
- атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа.
Средний срок службы	 не менее 10 лет.
Средняя наработка на отказ:
-не менее 70000 ч.
Гарантийный срок:
-не менее 3 лет с даты продажи.

Комплектность прибора:
1. Прибор для измерения показателей качества электрической энергии- 1 шт
2. Кабель электропитания − 1шт
3. Кабель для электропитания от измеряемого переменного напряжения − 1 шт
4. Кабель соединительный для подключения к измерительным входам напряжения − 4 шт.
5. Зажим типа «крокодил» − 4 шт. 
6. Преобразователь интерфейса RS485-USB − 1 шт.
7. Внешняя активная антенна (GPS/ГЛОНАСС) − 1 шт
8. Клещи токоизмерительные:
Стандартные жесткие в диапазоне от 0,1 А до не менее 10 А – 4шт.
Гибкие в диапазоне от 10 А до не менее 3600 А - 4 шт.
9. Руководство по эксплуатации.
10. Формуляр.
11. Методика поверки.
12. Программное обеспечение.
13. Руководство пользователя.
14. Упаковочная сумка.
15. Кожух защитный электроизоляционный.
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	2
	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии с токоизмерительными клещами

(26.51.45.190)
	Функционал:
- Измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ), включая напряжение, частоту, искажения синусоидальной кривой и интергармоники.
- Контроля текущих характеристик электросети и фиксации параметров в режиме реального времени.
- Автоматической регистрации отклонений от нормальных значений в целях анализа и оценки работы питающей сети.
Прибор обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток, что делает его идеальным для мониторинга быстропротекающих процессов на объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения.
Габаритные размеры, не более:
Высота, мм: 188+/-1;
Ширина, мм: 114+/-1;
Глубина, мм: 40+/-1.
Диапазон рабочих температур, °С:
от –40 до +55.
Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

220/(220·) В;

(100/ ) /100 В.

Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока I ном определяется подключенными гибкими токоизмерительными гибкими клещами и может составлять:
5 А; 250 А; 800 А.
Номинальное значение частоты электропитания fnom:
50 Гц
Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока:
в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.
Мощность, потребляемая прибором по цепям питания:
не более 2 В·А.
Предельные значения полной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот S(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
Предельные значения активной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот P(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
Предельные значения реактивной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот Q(f), В·А:
- 3300 (при Iном = 5 А)
- 99000 (при Iном = 250 А)
- 316800 (при Iном = 800 А)
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от -40 0С до +55 0С;
- относительная влажность не более 90 % при 30 0С;
- атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа.
Средний срок службы	 не менее 10 лет.
Средняя наработка на отказ:
-не менее 70000 ч.
-не менее 3 лет с даты продажи.

Комплектность прибора:
1. Прибор для измерения показателей качества электрической энергии - 1 шт
2. Кабель электропитания − 1шт
3. Кабель для электропитания от измеряемого переменного напряжения − 1 шт
4. Кабель соединительный для подключения к измерительным входам напряжения − 4 шт
5. Зажим типа «крокодил» − 4 шт.
6. Преобразователь интерфейса RS485-USB − 1 шт.
7. Внешняя активная антенна (GPS/ГЛОНАСС) − 1 шт
8. Клещи токоизмерительные:
Стандартные жесткие в диапазоне от 0,1 А до не менее 10 А – 4шт.
Гибкие в диапазоне от 10 А до не менее 960 А - 4 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт
10. Формуляр - 1 шт
11. Методика поверки - 1 шт
12. Программное обеспечение - 1 шт
13. Руководство пользователя - 1 шт
14. Упаковочная сумка - 1 шт
15. Кожух защитный электроизоляционный - 1 шт.
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